# Protokół pobrania próbek z dnia ……………

# Cel badania: sprawdzenie skuteczności działania urządzenia sterylizacyjnego przy użyciu testów 
                       biologicznych

Nazwa i adres klienta ....................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................

Miejsce pobrania próbek.…………………………………………………………………………………..

sterylizator: typ ................................... numer ..…….................................... rok produkcji ........................

sporotest: producent  .......................... rodzaj ..................... seria…..................... data waż. .......................

miejsce umieszczenia

sporotestów:                       1. .......................................... 2. ...........................................

3. .......................................... 4. ...........................................

Warunki  sterylizacji :

Godzina włączenia sterylizatora ………….. godzina uzyskania żądanej temperatury ……........................

czas sterylizacji .................. minut.

Parametry w czasie trwania procesu sterylizacji (podać pięć odczytów w jednakowych odstępach czasu lub wpisać dane z wydruku sterylizatora):

| godzina | temperatura | ciśnienie w komorze | ciśnienie w płaszczu | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rodzaj wskaźnika chemicznego używanego do bieżącej kontroli skuteczności działania urządzenia sterylizacyjnego…………………. seria………..…………….. data ważności ……..…………………….
producent / dystrybutor …………………………………………………………………………………….

Wynik odczytu wskaźnika chemicznego użytego do kontroli *

| prawidłowy |  | nieprawidłowy |
| --- | --- | --- |

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: ...............................................................................

*Niepotrzebne skreślić

ZLECENIE BADANIA SPOROTESTÓW

Zlecający badanie ……………………………………………………………………………..telefon..…………………………

pieczątka jednostki zlecającej

Należność za wykonaną usługę zostanie zapłacona wg obowiązującego cennika.

Należność za badania płatna gotówką w kasie PSSE w Siedlcach lub przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 31 (w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury), konto: NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Dokumentacja powyższa zostanie odebrana w siedzibie PSSE w Siedlcach

Dokumentację należy przesłać na adres.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Dane do wystawienia faktury

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………..…………………………..

Adres……………………………………………………………………………………………………..……………………….

NIP……………………………………………………………………………………………….……………………………….

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez podpisu.

Próbka pobrana zgodnie z:  załącznik POL-06-IT-03-Z2

Procedura badawcza PB-20-EB wyd. 2 z dn. 30.04.2009 r.                                       Termin wykonania badań - 7 dni

Zleceniodawca ma możliwość złożenia skargi za wykonaną usługę.

Laboratorium informuje, że zgodnie z art.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art.11 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgłasza dodatnie wyniki badania skuteczności sterylizacji właściwemu terenowo Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

.......................................................

/data, podpis  Zleceniodawcy /

# INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU

próbek testów biologicznych użytych do kontroli skuteczności działania urządzeń sterylizacyjnych

Załącznik  POL-06-IT-03-Z2  data wydania 19.09.2019

- Do kontroli danego typu urządzenia sterylizacyjnego należy dobrać odpowiedni test biologiczny.

- Testy biologiczne do kontroli urządzeń sterylizujących parą wodną w nadciśnieniu oraz suchym, gorącym powietrzem zabezpiecza Laboratorium. Otrzymane testy, do czasu użycia, klient powinien przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze pokojowej.

- Wnętrze sterylizatora powinno być wypełnione odpowiednim załadunkiem, testy - umieścić wewnątrz pakietów kontrolnych na poszczególnych poziomach komory sterylizacyjnej.

- Proces pracy urządzenia sterylizacyjnego powinien być nadzorowany tak, aby można było podać wszystkie dane do protokołu pobrania próbek - Formularz POL-06-IT-03-F5.

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć z pakietów testy biologiczne, każdy zabezpieczyć dodatkowym opakowaniem papierowym, na którym należy napisać numer miejsca położenia testu oraz numer urządzenia /patrz protokół/.

- Jeżeli klient zaopatruje się w testy biologiczne indywidualnie to oprócz testów użytych do kontroli urządzenia sterylizacyjnego dostarcza również jeden test z użytej serii nie poddany sterylizacji, celem wykonania posiewu kontrolnego.

- Próbki przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Dostarczyć do Laboratorium w ciągu 24 godzin po pobraniu do Punktu Przyjmowania Próbek Sporotestów p.215
II piętro, łącznie z formularzem POL-06-IT-03-F5.

PRZYJĘCIE PRÓBEK DO LABORATORIUM

Numer zlecenia ……………………………………………......... Data przyjęcia …………………………………..

Kod próbek.………………..…………………….....................

Uwagi o stanie próbek ……............................................................................................................................................................

………………………………..

/ podpis pracownika laboratorium /